废水在线监测系统要求

1、总体要求

1.1供货商必须保证产品的先进性、可靠性和完整性。分析仪器必须获得中国中国环保产业协会的环保产品认定证书。

1.2供应商负责设备的安装，调试工作，负责设备和环保部门的联网工作，并通过第三方比对和环保部门验收备案。

1.3供应商选择的设备必须是成熟、稳定、可靠的设备，在周边市场具有较高的占有率。

1.4供应商必须在苏州地区内有不少于20家的运维服务企业及1年以上运维经验，维护人员有相应的资质及能力，能提供环保标准要求的长期售后服务。 投标公司或者分公司近3年内不得有环保方面3万及3万以上人民币的处罚情况。

1.5完工时间：中标方需在合同签订后30天内完成设备调试、第三方比对和环保部门验收备。

1.6质保与验收：中标方对本项目产品提供一年的质量保证期，并承诺在设备的正常使用年限内或设备停产后3年内以不高于市场价的价格对贵司供应所有设备零部件

1.7售后服务

1.7.1卖方提供系统的技术培训，包括公司培训以及现场培训，确保相关技术人员了解系统原理，能够熟练的进行设备操作，能够完成日常维护工作，对简单故障能够及时解决。

1.7.2卖方为采购方提供详细的操作和维护手册，帮助采购方制定日常维护操作规程，建立日常维护制度。

1.7.3在质量保证期内，卖方应保证设备的正常运行，负责设备的免费维修和更换。

1.7.4因设备质量问题出现故障时，卖方应接到用户通知后24小时内赶到现场处理

1.8报价为含税价，列明各分项价格及总价，并标明税率。本项目所需的一切设备、材料、安装、税金等费用，全部包含在总报价中，不再追加任何费用。

1.9报价时，须对所报产品的规格型号、技术参数及质量技术标准应描述完整，与本询价表有偏离的，报价时应作偏离描述。其他偏离在报价表时予以说明。并提供报价人认为有必要的其它技术资料。

1.10其他要求：中标方保证提供的货品为全新现货，具有产品合格证、产品商标、型号、参数和相关技术资料等；提交出厂检验合格证书、装箱单、技术说明书、操作、安装及维修保养手册。

2、主要设备参数要求

- 设备名称：岛津TOC-4200,生产厂家：岛津企业管理（中国）有限公司

- 岛津TOC技术参数要求：

测定原理    燃烧催化氧化/CO2检测；

测定量程    0～5ppm至0～1000ppm可变（使用稀释功能，可测定至20000ppm）；

重现性      ±2%F.S.以内；

跨距漂移    ±2%F.S./日以内；（温度变化在5℃以内）；

零点漂移    ±2%F.S./周以内；

线性        ±2%F.S.以内；

测定周期    最短约4分钟（TOC）；

IC去除     在注射器内进行加酸通气处理；

进样        注射泵/滑动试进样口；

样品稀释    在注射器内稀释，稀释倍率2～20倍；

自动校正    可使用1～2个（但是，2个标准液时，稀释用水作为零点标准液使用）标准液进行自动校正；

多流路切换  通过附加流路切换器，可最多进行6个流路的测定；

显示        LCD（带背景灯）文字20位；（半角40位）×14行；

模拟输出    从0～1VDC、0～16mA、4-20mA（绝缘输出）之中任选其一

警报输出    上·下限，上上 ·下下限、装置异常警报；

状态信号    可测定、在线测定中、测定中、测定结束、校正中、催化剂再生中、停止中、数据输出、数据输出触发、流路识别、电源断；

通信        RS-422/RS-485（切换）；

输入信号    校正开始、样品测试开始、测定停止、警报复位；

载气        氮气，压力：250～300Kpa；

样品条件    流量  使用单流路悬浊样品预处理装置时；约1L/min；

使用多流路悬浊样品预处理装置时；约10L/min；

温度  1～40℃；

其他  需连接用于清洗过滤器的自来水；[压力：300Kpa以上]；

电源        AC220 10V、6A、50-60Hz；

环境温度    0～40℃；

重量        约70Kg（本体）。

3、液位检测

液位检测功能通过对液位仪实时监测雨水收集池内的液位，通过雨水液位的变化判断是否有雨水流入。当液位达到高液位时，系统进入自动运行模式，当液位降低到低液位时，系统自动进入待机模式。

4、数据采集功能

排污企业雨水监控系统的数据存储与传输使用数据采集仪，数据采集仪可以存储长期运行数据，并实时把所有监测因子数据上传环保部门。

- 采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOC分析仪 | 岛津TOC-4200 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 在线式PH计 | 立天P90 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | DN80电磁流量计 | 联测DN80 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 环保数采仪 | 万维W5100HB | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 声光报警器 | 国产 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 浮球液位计 | 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 采样系统（含采样泵） | 威乐水泵 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 氮气钢瓶 | 含纯度99.99%及以上 | 瓶 | 2 |  |  |
| 9 | 线、管及辅料 | 电源线RVVP 2*1.5 的线 ¢32 PVC穿线管,¢25UPVC采样管 | 笔 | 1 |  |  |
| 10 | 安装联网调试费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 比对备案登记费 |  |  |  |  |  |