张家港联合铜业有限公司

光电直读光谱仪

招标文件

招标编号：zhjg2021-02-26

2021年2月26日

# 投标邀请书

张家港联合铜业有限公司

光电直读光谱仪

日期：2021年2月26日

招标编号：zhjg2021-02-26

- 招标内容：

光电直读光谱仪           数量： 1台

交货时间：合同签定后四个月内交货完毕。

交货地点：买方张家港联合铜业有限公司指定地点。

2、投标人资格要求：

1) 投标人必须为具有独立法人资格的专业生产商或代理商，具备履行合同供货的能力，注册资金不少于100万元。

2)  投标人承诺在招标文件发售日起前三年内不得有行贿犯罪记录,通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、最高人民法院平台或各级信用信息共享平台查询相关主体是为失信被执行人、黑名单的，以及受到市级及以上招投标主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

3）投标人在铜陵有色金属集团控股有限公司有失信交易行为记录且投标截止之日仍在处罚期内的供应商包括同一控制人的其他投标商将按照铜陵有色金属集团控股有限公司《失信交易管理制度》执行。

4）投标人承诺近一年内未涉重大诉讼仲裁案件或被各级人民法院强制执行。

5) 投标人生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并经过有关部门检测合格的最新产品；

6）投标方在行业内有制造、安装、调试、技术服务等方面实践经验与业绩（投标时提供业绩证明），设备运行可靠，具有承担本项目的能力，并提供制造、安装、运输、设备调试、技术培训及售后的全程服务。

3、商务条款要求

1）、供货日期：合同生效四个月内。

2)、交（提）货地点：招标人厂内指定地点。。

3)、运输方式和费用承担：由中标人送货到交货地点，并由中标人承担交货前的运输、费用及运输途中标的物丢失、毁损、灭失等一切风险。

4)、结算方式：货到现场，技术及生产使用单位联合对物资进行验收，验收无误后卸货。供方开具13%增值税发票，票到付款50%到货款，安装使用三个月验收无质量问题付40%验收款，质保期满后付清尾款。

4、投标人需提供以下资料：

投标人提供（均要求加盖公司印章）

1)、营业执照复印件；

2)、开票资料；

3)、报价函；

4)、响应技术要求的前提下该品牌近三年金属分析仪在高纯铜产品分析领域市场销售记录（合同或发票）；

5）、其他应当提供的资料

5、投标截至时间：投标文件于2021年3月17日16：00（北京时间）前送达张家港联合铜业有限公司企业管理部招标办，逾期送达不予受理；

6、联系人方式：

张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）；邮编：215624

招标办联系人：殷玥   联系电话：0512-58533020

技术联系人： 李亚楠  联系电话：0512-58533027

商务联系人： 方俊松  联系电话：0512-58572513

# 招标文件

- 招标文件的内容

1.1  投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

1.2  投标人须保证，招标人在使用其提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的服务而提起的侵权指控，投标人须承担全部责任。

- 招标文件的澄清

2.1  要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面或传真方式（以下传真一词包括传真、电子邮件、电报和电传）通知招标机构。对投标截止期5日以前收到的对招标文件的澄清要求，招标机构以书面或传真方式予以答复，同时该答复提供给每个招标文件的购买方(答复中不标明问题的来源)。

# 货物技术要求及其它

文中星号“*”条款，为投标人必须实质性影响内容，因投标文件未实质性响应招标文件要求而导致的废标，由投标人负责。

一、招标内容

标的物名称：光电直读光谱仪

规格数量见下表：

| 序号 | 物料描述（名称及规格型号） | 质量标准及技术要求 | 数量 | 单位 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电直读光谱仪 | 见技术要求 | 1 | 台 | 合同签定后四个月内交货完毕 |  |

二、技术相关要求（*项为必需响应项）

1．技术规格及有关要求

1.1 主要技术性能

*1.1.1 仪器总体要求

仪器制造商或代理商应提供该公司适合标书的最高端且具有良好业绩的光电直读光谱仪设备。仪器应包括开放或封闭式火花台、光谱室、光学系统、检测器、计算机、数据处理软件等及其它的相关附件和装置。

1.1.2 主要用途

用于出厂产品（阴极铜）和中间控制品（阳极铜）的快速定量分析检测。产品执行GB/T 467-2010 阴极铜标准。

1.1.3 仪器详细技术指标

1.1.3.1火花台：低氩气消耗量，能够以较少的氩气用量取得高效的样品烧蚀和高重复性的火花等离子体；易拆卸光学镜头，自动清理火花室，易于更换的火花台盖板，纯金属和合金有各自的激发台，防止交叉污染；火花台有冷却处理措施，高效气冷；激发孔、火花台盖板应坚固耐用，不因激发次数的增加而变形；钨电极。

1.1.3.2 火花激发光源系统：采用氩气保护火花激发装置。全固态数字化激发光源，单火花技术，最高激发频率不小于1000Hz；放电参数可调，所有激发参数的变化都可软件设定，由计算机控制，无须进行硬件的调整。

1.1.3.3 光学系统：帕邢－龙格装置，真空型或充气式光谱室，具有温度恒定和防震结构。要求分析波长范围：120—800nm。全息或机刻光栅，具体光栅刻线和光栅焦距根据分析要求配置。

1.1.3.4 采光快门易于维护及清理，具有光路氩气冲洗系统。

1.1.3.5 系统和操作过程具有自动诊断功能；自动描迹。

1.1.3.6 检测器：

*1.1.3.6.1全部采用光电倍增管（需标注配置的光电倍增管直径）或者CMOS检测器（须标注像素）加不少于20根的光电倍增管。

1.1.3.6.2光电倍增管高压可调整，满足暗电流小，信噪比、检测精度、使用寿命要求；对于CMOS检测器则须为线性阵列排布且最小积分时间可达0.1毫秒。

*1.1.3.6.3光栅焦距≥0.75m

1.1.3.7 微机控制系统： Pentium 双核；4GB内存；500GB硬盘驱动器；22″液晶显示器；48ⅹCD-RW  48速可读写光驱；Epson针打、连续走纸打印机；WINDOWS7或WINDOWS10操作系统；分析应用软件界面全部为WINDOWS；通过RS232接口或网线TCP/IP接口具有实时通讯功能，可直接将分析结果和相关信息上传至上位机。

1.1.3.8  数据通信：卖方设备能够向买方的中央数据库信息系统发送化验结果数据。留有RS485通讯接口或网线TCP/IP通讯接口，可通过MODBUS/OPC协议或TCP/IP进行通讯，实现统一管理和数据记录、打印等功能。

1.1.3.9 分析软件具备以下基本功能：

1.1.3.9.1易于操作的中文和英文界面；要有多种模式（含量、强度等）输出显示，单位可在%、ppm间切换；统计数据输出(如多次测量平均值,相对标准偏差等)，每次测量后自动计算平均值；平均值和单次测量显示可任意切换，根据含量范围自动切换光谱通道；自动标示超出工作曲线范围的分析结果；自动进行工作曲线的线性及非线性拟合功能；自动和/或键盘指令输出分析结果和统计数据，自动存储分析结果和统计数据；能选择分析元素的分析结果，打印模式和报告格式的编辑功能；原始数据的存储、管理及检索功能。

1.1.3.9.2采用时间分辨光谱等技术以满足高纯金属分析要求；具有提高灵敏度和精度的信号采集和处理功能新技术；元素间叠加和多重干扰修正、基体干扰修正及控制样品自动修正功能。

1.1.3.10 仪器相关的性能要求：

仪器的外观、绝缘电阻、波长示值误差及重复性、检出限、重复性、稳定性等指标优于国家计量检定规程JJG768-2005中规定的A类仪器的标准。

1.1.4 基体、工厂标准曲线和元素分析范围技术要求

1.1.4.1 配有相关铜基体；

1.1.4.2 建立三个工作程序（工作曲线范围附后），分别是低合金铜，纯铜、高纯铜。要求在不降低精确度和稳定性的前提下，线性范围尽可能大于拟定的工作曲线范围。

*1.1.4.3主要分析对象涵盖上述低合金铜，纯铜、高纯铜外，须留有一定的硬件空间，为买方生产要求进一步提高留有提升空间。

*1.1.4.4工厂预置校正曲线：提供原厂的校正曲线及所有元素工厂校正曲线上所用标准样品的名称及含量成分清单电子版。

*1.1.4.5提供低合金铜，纯铜，超纯铜各元素含量漂移校正样，需标注基体漂移校正样规格尺寸和重量，同时提供漂移校正样的各元素含量成分清单。

*1.1.4.6实际所需的通道数由厂商根据分析范围配置，需在投标文件中明确。

*1.1.4.7 铜基分析元素及分析范围

| 元素 | 低合金铜（%） | 纯铜（%） | 高纯铜（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ag | 0.001-0.3 | 0.0002-0.3 | 0.00004-0.06 |
| Al | 0.0005-0.1 | 0.0002-0.1 | 0.00006-0.009 |
| As | 0.0005-0.28 | 0.0001-0.28 | 0.00005-0.1 |
| Au | 0.001-0.005 | 0.0002-0.01 | 0.00007-0.01 |
| Bi | 0.0005-0.012 | 0.0001-0.013 | 0.00004-0.02 |
| Cd | 0.0005-0.04 | 0.0001-0.04 | 0.00002-0.032 |
| Co | 0.001-0.2 | 0.00004-0.2 | 0.00003-0.063 |
| Cr | 0.0005-0.075 | 0.00005-0.04 | 0.00003-0.01 |
| Fe | 0.001-0.3 | 0.0001-0.3 | 0.00004-0.07 |
| Mn | 0.0005-0.4 | 0.00005-0.1 | 0.00002-0.03 |
| Ni | 0.002-0.45 | 0.00005-0.4 | 0.00003-0.09 |
| P | 0.0005-0.1 | 0.0001-0.1 | 0.00003-0.06 |
| Pb | 0.0005-1.2 | 0.0002-0.75 | 0.00006-0.065 |
| S | 0.0005-0.055 | 0.0001-0.055 | 0.00005-0.02 |
| Sb | 0.001-0.2 | 0.0002-0.28 | 0.0001-0.05 |
| Se | 0.0015-0.05 | 0.0001-0.05 | 0.00005-0.05 |
| Si | 0.0005-0.5 | 0.0003-0.09 | 0.00003-0.025 |
| Sn | 0.0005-0.8 | 0.0001-0.8 | 0.00006-0.1 |
| Te | 0.0005-0.5 | 0.0002-0.03 | 0.0001-0.03 |
| Zn | 0.002-3.5 | 0.0001-0.13 | 0.00005-0.12 |

1.2  辅助配置

1.2.1 配备相适宜的优质国产氩气净化器（输出氩气纯度大于99.999%）一台，以满足对相关检测元素的测试要求。

1.2.2 5KVA交流参数稳压电源一台，性能优质。

1.2.3 氩气钢瓶与主机间的气体输送管及相应的阀门、压力表等。

1.2.4部分随机备件

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 真空系统备品备件 |  |
| 1 | 真空泵油 | 2瓶 |
| 2 | 泵保养件 | 2套 |
|  | 铜基应用备品备件 |  |
| 3 | 电极 | 30个 |
| 4 | 电极刷 | 100把 |
| 5 | 绝尘杯 | 5个 |
| 6 | O型圈 | 5套 |
| 7 | 量规 | 2个 |
| 8 | 激发台（含相关小配件） | 1个 |
| 9 | 氩气过滤筒 | 5 |
| 10 | 过滤棉 | 5 |
| 14 | 低合金铜标准化样品 | 5套 |
| 15 | 纯铜标准化样品 | 5套 |
| 16 | 超纯标准化样品 | 8套 |

1.2.5 其它未提及的标配辅助配置。

*投标人对所供的生产设备应逐项予以说明，包括设备功能组成、特点、技术性能、有关参数等。

*投标人应提供详细的供货范围、主要外购件清单、价格、制造商及产地。

*2．执行的技术标准和规范

光电直读光谱仪的设计、制造验收过程中执行并符合最新的现行标准。

投标人详细列出设计、制造、检验和试验的行业相关具体标准及规范。

*3．供货范围

供货范围见1.1和1.2条款。卖方需对设备完整性能、检测要求和技术总负责，对设备的完整性、安全性、先进性负责，并对设备的外观质量、安装、检修等因素负责，力求实用、耐用、美观、整洁，做到无故障运行。

以下为卖方必须提供的设备材料和服务：

(1) 光电直读光谱仪，包括主体设备、辅助配置、三年随机备件、专用工具等详细设计、制造、检验和试验、涂装、包装、交付；

(2) 到买方指定的交货地点的运输及保险；

(3) 相关技术资料：卖方免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）、软件等在内的全套证明文件和技术资料，所有软件（分析软件、数据库软件及操作系统）1套，硬件手册及软件手册各2套。

(4) 培训；

(5) 技术服务；

(6) 现场开箱、移机、安装及调试；

(7) 售后服务及投标书中要求卖方提供的其它相关服务。

4．技术资料

4.1 随投标书提供的技术资料：

（1）设备的主要零部件和技术经济指标；

（2）设备的详细技术说明；

（3）详细制造方案；

（4）备品备件和消耗件一览表；

（5）与本技术规定的偏离；

（6）产品的型式试验和检测报告；

4.2 合同生效后卖方提交的技术资料

4.2.1卖方技术资料交付的范围及时间：

4.2.1.1 范围

光电直读光谱仪反馈技术资料包括：提供设备安装基础及外形尺寸资料，用电负荷、用水及用气要求,设备使用环境要求技术性能说明、维护和操作手册。

提供资料形式：硬拷贝及电子版(文档为word格式，图纸为CAD.dwg格式)。

4.2.1.2 时间

技术资料在合同生效之日起一周内提供。

以上提供的最终图纸文件原则上不再修改，如确需修改而影响到买方工程设计时，卖方应及时书面通知买方。

5．投标人的责任

5.1 投标人对投标范围内的工艺技术、设备设计、供应的设备、技术服务、功能考核以及整套设备的系统性、完整性、先进性、可靠性、正确性负责。所有报出的技术性能指标必须是合理的，所有供应设备必须符合相应的国家标准和行业标准。

6．技术服务

6.1 技术服务将作为供货内容的一部分，包括指导安装、调试、试生产验收、培训买方技术人员和其他技术服务。

6.2 卖方须在投标时提供技术服务的详细内容和详细报价。卖方应在投标文件中列出安装、调试、技术服务、检验、培训等费用，价格计入投标总价。

6.3 安装、调试和培训

卖方根据买方的要求，派出合格的专业人员在买方的现场对设备进行安装和调试，以及对买方有关人员进行维修和操作的技术培训。仪器操作培训分为现场和异地系统性培训，内容包括分析样品的前处理操作、仪器的基本原理、上机操作（描迹、标准化、建立完整的校准曲线等）、日常维护、常见故障处理等内容。

7．合同特殊条款

7.1 设备交货

7.1.1 交货方式：现场交货。

7.1.2 交货期：合同签定后四个月内交货完毕。

7.2 交货地点：买方现场实验室，自交货后，设备之所有权转移给买方。

7.3 交货要求

设备包装需要与设备清单相符，以便进行验收。

货到交货地点后由双方人员共同点件验收，若系卖方的责任造成的破损、缺件、不符合合同要求，卖方应立即予以调换或补齐。

7.4 安装调试及试运行

7.4.1 设备到货后20天内安装，安装前15天通知买方。

7.4.2 设备现场安装时，卖方应派专业人员到现场进行设备的安装、调试工作。

7.4.3 设备试运行前，卖方向买方提出负荷试运行方案，由买方负责组织实施，卖方派人参加。

7.4.4 试车：试运行期间，卖方应派人到现场服务，负荷试车连续运行72小时无故障, 并能满足买方提供的技术要求。

7.5 性能考核和最终验收

7.5.1 在装置建成使用后，应在设计工况条件下进行考核运行，买方提前通知卖方，并在卖方有人参加的条件下，按照规定的参数进行考核运行72小时，符合要求后，正式验收。

7.5.2 性能考核的结果应做出记录，并在考核完成后的4天内，由双方代表在记录上签字。

7.5.3 卖方在设备性能考核前，提供性能考核计划表，性能考核应在第一次调试连续稳定运转后1个月内完成。

7.5.4 如果规定的保证值，在性能考核期间顺利达到，则双方代表应在4天内签署卖方准备的合同装置验收证明书一式4份，此时，认为设备已通过验收。

*7.6 最终验收测试及测试方法。

交付使用前需要进行验收测试。测试方法为用厂家提供的铜基高低标样品（有准确定值及分析偏差）分别进行三组，每组11个批次的连续测试（中途不允许删除批数据），对每组的平均结果与准确定值进行比对，平均分析结果值必须在标样准确定值及分析偏差范围内，以考察仪器的准确性；每组11个批次的连续测试数据按格鲁布斯法进行统计，不得有舍去数据（置信度95%），以考察仪器的精密性。

7.7 质量保证

7.7.1 卖方应是已建立ISO9000-2015质量管理体系并取得相关体系认证证书的企业。

7.7.2 质保期：从买卖双方签署验收合格报告之日起开始计算质量保证期，主机保修2年，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，用户可用人民币结算相关费用。

7.7.3 卖方提供的设备材料应符合现行有关技术标准的规定和技术文件的要求，附属设备必须满足技术文件和各自的产品技术标准，并附有合格证和试验报告，其质量由卖方负责。

7.7.4 在质量保证期内，卖方应保证设备的正常运行，负责设备的免费维修和更换。当设备在质量保证期内发生质量事故，卖方应承担相应的法律责任和经济损失。

7.7.5 因设备材料质量问题出现故障时，卖方应接到用户通知后及赶到现场处理（响应时间：24小时）。因卖方制造运输原因造成的质量问题无法修复完好时必须无条件更换。

7.7.6 卖方应具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内应有专门负责的质量维修工程师。保修期后，卖方应保证长期供应零备件和正常的售后服务；仪器制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。

7.7.7保修期后当买方仪器发生故障，以电话或传真形式通知卖方，卖方在接到用户通知后，迅速地作出反应（2小时内），先对用户进行免费电话指导；若问题不能解决，即派工程师前往买方处排除故障，在48小时内赶到现场。

- 付款方式

*8.1 货到现场买方验收合格付50%，使用三个月无质量问题付40%，质保期满一年(或货到现场18个月)付清尾款。

*8.2 投标人报价时需提供设备常用配件分项报价明细并承诺配件供应。

# 评标办法

特别说明：请投标人根据本评标办法内容提供相关材料，评标仅以投标文件作为评分依据，因投标文件中无相关资料而影响评标的，结果自负。

1、评标原则

1.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会具体由招标人代表和相关的经济、技术专家组成，且专家评委不少于评委总数的2/3。

1.2 本次招标的评标办法采用综合评估法，按最终得分进行排序，推荐不超过三名中标候选人。

2、评标程序

(1) 初步审查(资质和资格、投标文件的内容和签字及签章的合格性、响应性；

(2) 商务和技术方面的评估、比较、打分；

(3) 综合评估，推荐中标候选人。

2.1 对投标文件的初审和响应性的规定

开标后，评标委员会将审查投标人的资格和其投标文件。如果投标报价中单价与数量的乘积与总价有出入，则以单价为准，修正总价。若金额的大写与小写之间有出入，则以大写金额为准。若投标人拒绝上述修正，其投标将被废除。

在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确认每一个投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。评标委员会将不重视投标中有微小的不正规或不一致，而该微小之处不构成重大偏离。

重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的施工范围、质量和性能或限制了招标人的权力和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人公平竞争地位。

2.2 投标文件的评估、比较和打分

评标委员会将对所有通过初步评审的实质性响应的投标文件进行评估、比较、打分，以下各项得分之和为投标人最终得分。

3、评标方法

综合评标法：即评标委员会根据招标文件的要求，对招标的商务标、技术标进行综合评审后，选择能最大限度地满足招标文件规定的各项综合评价标准，以商务标和技术得分之和由高到低的顺序，向招标人推荐一至三名有排序得分合格的中标候选人。若出现综合得分并列第一时,比较投标总价,此分项得分高者为第一中标候选人,若投标总价得分相同,依次比较技术指标及商务的分项。评标委员会根据评标结果写出评标报告，报送招标人确定中标人。

（1） 商务部分（标准分40分）

| 商务标 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 满分40分。响应技术要求的前提下最低价得满分，投标报价比最低价每增加1%，得分减0.5分，得分保留两位小数。 | 40 |  |

(2) 技术部分（标准分60分）

| 评分项目 | 评分参考及范围 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业绩情况 | 响应技术要求的前提下该品牌近三年金属分析仪在高纯铜产品分析领域市场销量，销量最大得满分，每减少一台扣2分。 以合同复印件为准，原件备查 | 30 |  |
| 销售和售后 服务 | 投标文件是否有完整的服务流程，包括售前、售中、安装、售后等，完整得10分，不完整得5分。 | 10 |  |
| 性能参数要求 | 根据招标人提供的性能参数优劣，完全满足招标方技术要求，得10分。不能满足扣5分，部分满足扣2。 | 10 |  |
| 品牌、型号 | 国内外一流品牌、高端型号，如不是国内外一流品牌、高端型号直接扣10分。 | 10 |  |

4、评分结果

以上述技术（业绩）和商务两部分总得分为基础，计算所有评委的算术平均分，计算结果精确到小数点后两位。所得分数为投标人的最后得分，并以此作为排序的基础。在总分相同时，凡施工过同类工程，工程质量优良，工期较短，近期社会信誉好的企业优先。

5、其它额外评标因素和标准

5.1、标注“*”号的为主要商务和技术指标，对这些主要指标的任何偏离和/或未响应将导致否决投标；

5.2、对招标文件已作要求，但投标人未予以响应的，按不满足要求处理。

6．附则

6.1对投标人所提供的业绩证明和其它工作，若发现有弄虚作假行为，一律当废标处理；投标人在产品质量、安装施工、劳动管理等方面有被通报批评的未如实填写，如发现有隐瞒不报或弄虚作假，一律当废标处理。

6.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。