高频红外碳硫分析仪竞价公告

一、项目编号：LHTY-20221124-002

- 发布日期：2022年11月24日

三、项目概况

仪器技术参数及性能要求（*项为必需响应项）

*1. 仪器总体要求

仪器制造商或代理商应提供该公司适合标书的具有良好业绩的高频红外碳硫分析仪设备，设备型号必须为该品牌在市场的主流或最新型号高端产品；仪器必须包括称样系统、高频感应电炉、检测器、分析软件和计算机系统等，适用于铜冶炼生产中各类含硫样品中硫元素的定量分析，样品含硫量最低可达1ppm左右。

2．供货范围

红外碳硫分析仪及辅助配套装置（包括设备软件系统、随机附件包等）要求是成套供货，除买方提供电源和气源外，所有设备、管线及安装材料（含电线电缆）均由卖方提供，卖方需对设备完整性能、工艺要求和技术总负责，对设备的完整性、安全性、先进性负责，并对设备的外观质量、安装、检修等因素负责，力求实用、耐用、美观、整洁，做到无故障运行。

卖方基本工作范围为提供结构、机械、仪控系统等，以组成一个功能完整的红外碳硫分析仪设备装置。包括设计、制造、检验、试验、涂装、包装、运输以及从施工到运行全过程的技术指导、人员培训、质量保证和售后服务及其它相关服务等。

以下为卖方必须提供的设备材料和服务：

(1)红外碳硫分析仪，包括主体设备、辅助设备、随机备件、一年的备品备件、专用工具等的详细设计、制造、检验和试验、涂装、包装、交付；

(2)到买方指定的交货地点的运输及保险；

(3) 相关技术资料：中标方免费提供包括质量、产地、操作手册、软件等在内的全套证明文件和技术资料，所有软件（分析软件、数据库软件及操作系统）1套，硬件手册及软件手册各2套；

(4) 培训；

(5) 技术服务；

(6) 现场安装及调试；

(7) 售后服务及投标书中要求卖方提供的其它相关服务。

3. 仪器工作原理：

样品被置于高频感应炉内，在一个纯氧气氛中被燃烧，在助熔剂的帮助下样品中的碳和硫分别被氧化成CO、CO2和SO2，所生成的氧化产物通过除尘和除水净化装置后被氧气载入到硫检测池测定硫。此后，含有 CO2、CO、SO2、O2 的混合气体一并进入到加热的催化剂炉中，在催化剂炉中经过催化转换：CO→CO2 ，SO2 →SO3 ，混合气体除去SO3后，导入 CO2检测池，测定碳后的残余气体由分析器排放到室外。

3. 工作条件

3.1 电源：220V（+/-10%），50/60 Hz（+/-1Hz）

3.2 环境温度：10℃～35℃。

3.3 相对湿度：20～80%。

4. 仪器功能和参数

4.1仪器功能：高频红外碳硫分析仪，能够满足对固体样品中的碳和硫元素快速分析、检测。配备合适的红外检测池，满足不同含量硫检测，检测范围见4.3。如最低需配备三个红外检测池，则其中两个不同长度的红外检测池，用来检测高低硫含量，另外一个用来检测低碳。一个以上吸收池，分析过程中需可自动实现从低范围到高范围的切换。

4.2称样量：0.5-1.0g可根据实际情况改变称样量，样品重量可直接传输至电脑，自动去除坩埚重量、助熔剂重量。

*4.3分析范围（0.5-1克样品称样）：

低硫：0.5ppm—0.5%

高硫：0.3%～20%

低碳：0.5ppm—0.5%

*4.4分析精度(固体标样)：硫、碳：1ppm或相对标准偏差RSD≤1%

4.5灵敏度： 0.01ppm

4.6分析时间： 40-60秒

4.7加热炉：18MHz ，功率不低于2.7KVA，可通过设置功率范围调节加热温度。

4.8催化炉：配置CO至CO2，SO2至SO3催化炉转化装置，在线吸收SO3，确保分析尾气无CO、SO2有毒有害气体排放。

*4.9采用氧枪和炉室两路供氧，由软件程序控制给氧顺序和时间。燃烧开始时采用炉室旁侧供氧，使样品开始熔融，且不被气流吹散；燃烧过程中采用氧枪直吹坩埚供氧，确保燃烧完全。对于粉末和颗粒不同的样品状态，可以设置不同给氧模式，防止样品飞溅给分析结果带来偏差。

*4.10双气路冷却系统：通过强力风机对振荡管、高频线圈和变压器进行冷却；高频感应圈的空心管式设计，并且通入气体进行冷却，以延长加热装置的使用寿命。

*4.11检测器：进口国外知名品牌的非色散、高灵敏度的固态红外检测器和采用抗氧化、稳定性强的进口红外光源。

*4.12红外检测系统整体恒温控制。

4.13红外池零点由计算机实现自动调零。

*4.14自动清扫装置：每分析一次自动清扫两次燃烧室，每次分析后仪器自动反吹粉尘过滤器，并且自动吸尘，防止粉尘对分析过程的吸附效应。

4.15全自动真空除尘系统：配置进口全自动真空吸尘器，粉尘直接被排除在仪器外部。

*4.16气路系统：采用进口品牌的气路电磁阀、压力控制仪表、气路流量控制器，保证分析气流量的稳定。

4.17针对不同样品预设升温曲线，也可根据样品特点选择、设置分析参数。设置升温曲线。

4.18对不同种类样品可以分别建立相应的校准方法及参数，并存储到数据库，分析方法数量不受限制。

4.19校准方式：标准样品（单点、多点、线性校准）

4.20分析软件功能：中文版操作软件，分析结果曲线动态显示， 可进行数据筛选、分组；统计平均值、标准偏差、相对标准偏差，数据可再校准；软件具备自诊功能，如自动漏气检测，检测各参数，发生错误时自动报警并显示出错信息，用户操作权限，系统安全设置等。

5.仪器配置清单

5.1 红外碳硫分析仪1台：（一体机）含：主机、高频感应电炉、检测器等，需完全满足检测需要。

5.2 计算机控制系统1套：标准配置 ；

5.3打印机1台：配备激光打印机；

5.4氧气瓶减压阀2只（含压力表）；

5.5万分之一电子天平1台（梅特勒或赛多利斯）；

5.6 随机工具一套；

5.7超声波清洗机1台；

5.8坩埚托1根；

5.9金属过滤器2个；

5.10石英燃烧管2根；

5.11各规格试剂管分别10根；

5.12各规格O型环分别2只；

5.13铜刷50把、轮刷10把；

5.14高氯酸镁 454克/瓶5瓶、二氧化碳吸收剂250g/瓶5瓶、线状氧化铜2瓶、钨助熔剂2kg；

5.15用以校准的铜中硫分析标准样品（包括高、低含量）5套；

5.16 安装调试培训消耗品1套；

5.17低空白坩埚1000只；

5.18其它未提及的标配随机备件和消耗品。

*投标人对所供的生产设备应逐项予以说明，包括设备功能组成、特点、技术性能、有关参数等。

*投标人应提供详细的供货范围、主要外购件清单、价格、制造商及产地。

*投标人提供投标文件的技术参数必须真实有效，投标产品对以上所有的响应参数必须经产品生产厂家或中国授权总代理商的盖章签字确认，确认书扫描件随投标文件递交（文件有多页须盖齐逢章，采购方有权对确认书文件中的内容向生产厂家核实或其他方式证明的权利，并保留要求赔偿由于投标文件不真实而造成损失的权利。

6．技术资料

6.1 随投标书提供的技术资料：

(1）设备的主要零部件材质和技术经济指标；

(2）设备的详细技术说明；

(4）备品备件和消耗件一览表；

(5）与本技术规定的偏离；

(6）产品的型式试验和检测报告；

(7) 近二年同品牌碳硫仪销售情况、用户名单及详细联系方式；

(8) 买方所在地或周边地区维修点及维修工程师名单、通讯录；

(9) 保外维修费收取标准；

(10) 易损件、易耗品清单及其价格表一套

(11) 分项报价单一套

（12）完整的售前、售中、安装和售后流程介绍。

6.2 合同生效后卖方提交的技术资料

6.2.1卖方技术资料交付的范围及时间：

6.2.1.1 范围

反馈技术资料包括：提供设备安装基础及外形尺寸资料，用电负荷、用水及用气要求,设备使用环境要求技术性能说明、维护和操作手册;预安装手册一套、产品说明书、合格证、全套分析软件demo版一套等。

提供资料形式：硬拷贝及电子版。

6.2.1.2 时间

与设备安装相关的技术资料及预安装手册在合同生效之日起一周内提供，其它资料随时设备交货时提供。

以上提供的最终图纸文件原则上不再修改，如确需修改而影响到买方工程设计时，卖方应及时书面通知买方。

6.2.1.3 卖方必须向买方提供以下合同仪器文件：

(l) 操作使用及软件说明书2套及中文光盘一套

(2) 预安装手册一套

(3) 全套分析软件demo版一套

(4) 最详细仪器维修手册2套（中文）及光盘一套

(6) 仪器电子线路图2套及光盘一套

(7) 产品出厂检验报告一套

(8) 品质证明书或合格证一套

(9) 装箱清单一套

(l0) 现场验收报告书及验收程序一套

(l1) 安全手册一套

7.安装、调试、验收及培训

7.1仪器开箱验收

7.1.1开箱验收：设备到达买方指定的场所后，仪器设备开箱验收须有卖方工程师在场，进行仪器设备的开箱验收。买卖双方的技术人员按正常的验收程序，确定仪器设备完好无损，主机及零配件齐全，买卖双方的技术人员签字确认。

7.1.2如果开箱后发现仪器设备有损坏，仪器设备与相关技术资料介绍不相符等现象，造成仪器设备无法调试和使用，买方拒绝收货。卖方更换仪器设备并承担发生的全部费用。

7.1.3如果发现有缺件或破损件，卖方负责更换新的配件或补齐缺少的零配件。

7.2、仪器安装调试、培训

7.2.1安装调试：安装前卖家与买家确认现场条件。安装工作应由卖方安排经验丰富的工程师到买方现场进行安装调试。卖方应在接到通知后，十日内到达现场安装，一周内完成安装调试。

7.2.2培训：仪器设备开箱验收合格后，由卖方技术人员负责仪器安装调试，在现场通过对标样的测试来检测仪器的性能状况，调试完成后对买方操作人员进行现场技术培训，保证买方人员能够单独完成仪器的操作、样品的测试、简单的日常维护工作等。仪器使用一段时间后，卖方免费提供2人以上的技术培训，地点为卖方仪器培训基地。

7.2.3精度验收：按照国家标准以及双方协商认可内容，采用卖方随机标样或双方认可的标样，连续测定7次，每次称取样品0.5g-1g，计算平均值、标准偏差和相对标准偏差，测试结果在标样规定的允许偏差范围内。在进行数据统计时，应符合“ 数值修约国家标准”的要求。如有异常值出现，经双方同意可以删除。如考核中发现标样数据由于标样本身离散太大，经双方确认可调换相当含量的标样重新进行考核

X−Xi2n−1

SX×100标准偏差计算公式：S =

相对标准偏差计算公式：RSD%=        %

式中 S：标准偏差（％）

Xi：第i次测量值（％）

n：测定次数（7次）

X：n次测量算术平均值（％）

RSD：相对标准偏差（％）

8.售后服务

8.1仪器保修期自验收之日起12个月。保修期内如因用户操作失误造成仪器运行不正常，卖方将按保外维修价格收费。

*8.2卖方对仪器负责终身维修，保修期外提供优质服务。

8.3卖方应具有正规注册的办事处、维修站，在买方所属地区应有专门负责的原厂质量维修工程师。

8.4维修响应时间：接到用户关于设备发生故障的通知后2小时内应答，如电话应答不能解决故障，应在2个工作日内抵达买方现场。

*9. 付款方式

设备安装调试完毕后，经验收合格，凭全额13%增值税发票买方向卖方支付合同总金额90%的货款。质保期满无质量问题，买方向卖方支付合同总金额10%。

四、评标方式

文件中标注“*”号的为主要商务和技术指标，对这些主要指标的任意一项未响应将导致否决投标。

采用综合评标法，综合得分最高分为中标方。

| 投标 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（63分） | 投标报价 | 满分60分。响应技术要求的前提下最低价得满分，投标报价比最低价每增加1%，得分减0.5分，得分保留两位小数。 | 60分 |
|  | 售前及售后 | 投标文件是否有完整的售前、售中、安装、售后服务流程，完整得2分，不完整得1分，没有为0分。接到设备故障通知后能在2小时内应答并着手解决的得1分。 | 3分 |
| 业绩（7分） | 业绩情况 | 响应技术要求的前提下该品牌2020.10.1-2022.10.31二年的销售业绩，销量业绩数最多的业绩数为基准，得7分，其他业绩得分=7×合同业绩数/基准合同业绩数。以合同复印件为准，原件备查 | 7分 |
| 技术部分（30分） | 技术参数 | 完全响应技术参数，得分30分，除标有*的技术要求外，达不到以下每一条技术要求的每项扣2分。 1、分析过程中需可自动实现从低范围到高范围的切换 2、样品重量可直接传输至电脑 3、灵敏度： 0.01ppm 4、分析时间： 40-60秒 5、加热炉功率不低于2.7KVA 6、可通过设置功率范围调节加热温度。 7、在线吸收SO3，无CO、SO2有毒有害气体排放。 8、红外池零点由计算机实现自动调零 9、有全自动真空除尘系统 10、针对不同样品预设升温曲线 11、对不同种类样品分别建立相应的校准方法及参数 12、分析结果曲线动态显示 13、可进行数据筛选、分组、统计 14、软件具备自诊功能 | 30分 |
| 总分 |  |  | 100分 |

五、报价截止时间

2022年12月3日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

六、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：商务部供应科   方俊松（0512-58572513）