电感耦合等离子体发射光谱仪竞价公告

一、项目编号：LHTY-20221124-003

- 发布日期：2022年11月24日

三、项目概况

1.仪器工作环境

1.1. 电压：	 220VAC±10%

1.2 室温： 	 15-35℃

1.3 相对湿度：20%-80%

2. 主要技术性能（*项为必需响应项）

*2.1 仪器总体要求

仪器制造商或代理商应提供该公司适合标书的具有良好业绩的电感耦合等离子体全谱直读发射光谱仪设备，设备型号必须为该品牌在市场的高端主流产品；仪器必须包括高频发生器、等离子体及进样系统、分光系统、检测器、分析软件和计算机系统等。适用于食品、环境、药品、矿石、合金、石化等各种基体样品中主量及微量元素的定性、半定量和定量分析，原装进口。

2.2  检测器

*2.2.1 CCD、CID或CMOS检测器，半导体制冷，≤－30℃，暗电流和背景噪音低。

2.2.2检测器充气密封，无需气体吹扫，开机即可点火。

2.2.3 防饱和溢出：针对每一个像素进行防饱和溢出保护，彻底消除谱线饱和溢出问题。

*2.2.4检测器的数据读取速度不低于1MHz，1秒内即可完成检测器上所有像素结果的读取。

2.3 光学系统：驱气型或真空型的恒温光室。

*2.3.1 中阶梯光栅+二维色散系统。

2.3.2波长连续覆盖，无任何波长断点。

*2.3.3 光室：精密恒温30℃-40℃范围内某一确定值，控温精度±0.1℃。

2.3.4 光学分辨率：在200nm处≤0.007nm

2.3.5杂散光：≤0.3ppm As(10,000ppm Ca溶液在As 193.696nm处测定) 。

2.4 等离子体

*2.4.1 等离子体观察方式：垂直火炬，具有径向和轴向两种观测方式，一次样品测试中可通过软件自由切换。

2.4.2 频率：27.12MHZ或40.68 MHZ

*2.4.3 RF功率：最大功率可达1500W，双向观测模式下750W～1500W 连续自由可调。

*2.4.4 尾焰去除：采用尾焰去除设计消除尾焰干扰，要求对S/P等低紫外区谱线无吸收。

2.5 进样系统：组合式设计快速可拆卸进样系统，耐高盐、耐酸碱等多种配置自由可选。

2.5.1 炬管：可拆卸，快速插拔式连接或整体结构；炬管安装后具有位置自动准直功能，计算机能自动控制。

2.5.2 雾化器：高效同心雾化器。

2.5.3 雾化室：旋流雾化室。

2.5.4 蠕动泵：4通道以上蠕动泵，带智能清洗，泵速连续自动可调。

2.5.5 可耐高盐、耐有机、耐HF，可直接进高浓度酸。

2.5.6 有雾化器压力异常监控功能，可及时发现进样量异常并进行处置。

2.6 气路系统：全电脑控制电子质量流量计自动控制系统

2.6.1 雾化气 ：流量0-1.5L/min，增量 0.01L/min连续自动可调，电子质量流量计控制。

2.6.2 等离子气：流量8-20L/min，增量0.1L/min连续自动可调、电子质量流量计控制；

2.6.3 辅助气流量：0-2.0L/min，增量0.01L/min连续自动可调、电子质量流量计控制。

2.7 分析软件：基于网络化连接与控制的多任务、多用途操作平台，中文界面。

2.7.1 Windows 10以上中文操作系统。

2.7.2 软件操作方便、直观，气体流量、RF功率调节、点火、所有故障等进行设置和参数选择、诊断，先进的定量定性分析工具，具有定性、半定量、定量分析功能。

*2.7.3 具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能，可快速定性和半定量分析, 并能永久保存和自动检索操作软件,并可永久保存和日后再分析。

*2.7.4 具有IEC，MSF或FACT解卷积干扰校正方法(需提供官方说明或应用文献)和实时背景扣除功能。

2.7.5 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能。

2.8 分析性能

2.8.1 谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究。

2.8.2 测定谱线的线性动态范围：≥106（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.9999）；可用元素波长校正溶液校正。

2.8.3 内标校正：同时内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光。

2.8.4 精密度：重复测定十次的RSD≤0.6%。

2.8.5 稳定性： 4小时内，间隔15min连续测定，长时间稳定性RSD＜1.5%。

*2.8.7 分析速度：一个样品不论元素多少(小于70个元素)，分析时间≤30秒（从进样到出含量结果），最小积分时间≤1秒。

*2.8.8 检出限/测定限（混合标液, 轴向观测）(μg/L)：[投标方填写］

| 元素 | 数值 | 元素 | 数值 | 元素 | 数值 | 元素 | 数值 | 元素 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al |  | As |  | Cd |  | Fe |  | Ni |  |
| Ag |  | Ba |  | Co |  | Mn |  | P |  |
| Au |  | Ca |  | Cr |  | Mg |  | Pb |  |
| Se |  | S |  | Te |  | Zn |  | Si |  |
| Sb |  | Bi |  | Sn |  |  |  |  |  |

2.9 微机控制系统

2.9.1 主流品牌商用机，必须保证操作分析软件能流畅运行，配置不低于:Intel 酷睿i7,8GB内存,1TB硬盘, DVD＋RW可读写光驱,20英寸液晶彩色显示器； HP激光彩色打印机。

2.10 数据通信：卖方设备能够向买方的中央数据库信息系统发送化验结果数据，留有RS485通讯接口，可通过PROFIBUS协议进行通讯。

2.11 安全保护功能：全自动连锁、自诊断功能（包括氩气压力、功率、电压、水压、安全门锁和掉电保护等）。

3．备品备件

3.1 仪器必备辅助配件

3.1.1 与光谱仪配套的循环冷却水系统一套。

3.1.2满足日常维护的随机安装工具包1套。

3.1.3 10KVA稳压电源一台。

3.1.4氩气钢瓶、循环冷却水系统与主机间的气体、水等输送管及相应的阀门、压力表等。

3.1.5 其它未提及的标配随机辅助配件。

3.2 随机消耗品

3.2.1完整石英炬管含外管、中心管和底座（耐氢氟酸1套）    5套

3.2.2 石英外管					       		            5根

3.2.3 蠕动泵管（进样）							            5包

3.2.4 蠕动泵管（废液）							            5包

3.2.5 内标加入混合器						    	            1个

3.2.6 雾化器（高盐1套、耐氢氟酸1套）                    5套

3.2.7 雾化室（耐氢氟酸1套）                              3套

3.2.9 其它未提及的标配随机消耗品。

*投标人对所供的生产设备应逐项予以说明，包括设备功能组成、特点、技术性能、有关参数等。

*投标人应提供详细的供货范围、主要外购件清单、价格、制造商及产地。

*投标人提供投标文件的技术参数必须真实有效，投标产品对以上所有的响应参数必须经产品生产厂家或中国授权总代理商的盖章签字确认，确认书扫描件随投标文件递交（文件有多页须盖齐逢章，采购方有权对确认书文件中的内容向生产厂家核实或其他方式证明的权利，并保留要求赔偿由于投标文件不真实而造成损失的权利。

4.执行的技术标准和规范

电感耦合等离子体全谱直读发射光谱仪的设计、制造验收过程中执行并符合最新的现行标准。

投标人详细列出设计、制造、检验和试验的行业相关具体标准及规范。

5．供货范围

电感耦合等离子体全谱直读发射光谱仪及辅助配套装置（包括设备软件系统、随机附件包等）要求是成套供货，除买方提供电源和气源外，所有设备、管线及安装材料（含电线电缆）均由卖方提供，卖方需对设备完整性能、工艺要求和技术总负责，对设备的完整性、安全性、先进性负责，并对设备的外观质量、安装、检修等因素负责，力求实用、耐用、美观、整洁，做到无故障运行。

卖方基本工作范围为提供结构、机械、仪控系统等，以组成一个功能完整的电感耦合等离子体全谱直读发射光谱仪设备装置。包括设计、制造、检验、试验、涂装、包装、运输以及从施工到运行全过程的技术指导、人员培训、质量保证和售后服务及其它相关服务等。

以下为卖方必须提供的设备材料和服务：

- 电感耦合等离子体全谱直读发射光谱仪，包括主体设备、随机备件、一年的备品备件、专用工具等的详细设计、制造、检验和试验、涂装、包装、交付；

(2) 到买方指定的交货地点的运输及保险；

(3) 相关技术资料：中标方免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）、软件等在内的全套证明文件和技术资料，所有软件（分析软件、数据库软件及操作系统）1套，硬件手册及软件手册各2套；

(4) 培训；

(5) 技术服务；

(6) 现场安装及调试；

(7) 售后服务及投标书中要求卖方提供的其它相关服务。

6．技术资料

6.1 随投标书提供的技术资料：

(1）设备的主要零部件材质和技术经济指标；

(2）设备的详细技术说明；

(3）详细制造方案；

(4）备品备件和消耗件一览表；

(5）与本技术规定的偏离；

(6）产品的型式试验和检测报告；

(7) 近1年销售情况、同型号仪器用户名单及详细联系方式；

(8) 国内办事处、维修站及零备件保税库介绍及买方所在地或周边地区的维修点及维修工程师名单、通讯录信息；

(9) 保外维修费收取标准；

(10) 易损件、易耗品清单及其价格表一套

(11) 分项报价单一套

6.2 合同生效后卖方提交的技术资料

6.2.1卖方技术资料交付的范围及时间：

6.2.1.1 范围

反馈技术资料包括：提供设备安装基础及外形尺寸资料，用电负荷、用水及用气要求,设备使用环境要求技术性能说明、维护和操作手册;预安装手册一套、全套分析软件demo版一套。

提供资料形式：纸质或电子版。

6.2.1.2 时间

技术资料的预安装手册在合同生效之日起一周内提供，其它资料随时设备交货时提供。

以上提供的最终图纸文件原则上不再修改，如确需修改而影响到买方工程设计时，卖方应及时书面通知买方。

6.2.1.3 卖方必须向买方提供以下合同仪器文件：

(l) 操作使用及软件说明书2套（中文）及中文光盘一套

(2) 场地预安装手册一套

(3) 全套分析软件demo版一套

(4) 最详细仪器维修手册2套（中文）及光盘一套

(5) 产品出厂检验报告一套

(6) 品质证明书或合格证一套

(7) 装箱清单一套

(8) 现场验收报告书及验收程序一套

(9) 安全手册一套

7．投标人的责任

7.1 投标人对投标范围内的工艺技术、设备设计、供应的设备、技术服务、功能考核以及整套设备的系统性、完整性、先进性、可靠性、正确性负责。所有报出的技术性能指标必须是合理的，所有供应设备必须符合相应的国家标准和行业标准。

8．技术服务

8.1 技术服务将作为供货内容的一部分，包括安装、调试、试生产验收、培训买方技术人员和其他技术服务。

8.2 卖方须在投标时提供技术服务的详细内容和详细报价。卖方应在投标文件中列出安装、调试、技术服务、检验、培训等费用，价格计入投标总价。

8.3 安装、调试和培训

8.3.1生产商应在国内不少于四个主要城市设有原厂的应用实验室和培训中心（投标时应提供实验室的相关情况），为用户提供安装时现场操作培训以及3名人员后续原厂培训中心的免费高阶培训。

8.3.2 用户实验室现场调试，现场操作培训达到用户能够熟练操作时间不少于3天。

8.3.3 供货方应具有可靠的实力，在周边有维修站和专职维修工程师。在接到用户维修请求后，能在4小时内做出响应(确定工程师和到达时间)，并在48小时内到达现场，在当地具有原厂售后服务工程师(提供服务站点和维修人员配备情况说明予以证明）。

8.3.4 仪器整机保修期为12个月（从最终验收合格后算起）。

8.3.5 长期提供技术支持，免费提供升级软件，不定期免费为用户寄送资料，为用户免费提供各种应用报告、参加供方的各种技术交流会和技术培训班，并帮助加强用户间的技术交流，有责任帮助用户不断提高分析应用水平。

9．合同特殊条款

9.1 设备交货

9.1.1 交货方式：现场交货。

9.1.2 交货期：合同签定后3个月内交货完毕。

9.2 交货地点：买方施工现场，自交货后，设备之所有权转移给需方(买方)

9.3 交货要求

设备包装需要与设备清单相符，以便进行验收。

货到交货地点后由双方人员共同点件验收，若系卖方的责任造成的破损、缺件、不符合合同要求，卖方应立即予以调换或补齐。

9.4 安装调试及试运行

9.4.1 设备现场安装时，卖方应派专业人员到现场进行设备的安装、调试工作。

9.4.2 设备试运行前，卖方向用户提出负荷试运行方案，由用户负责组织实施，卖方派人参加。

9.4.3 试车：试运行期间，卖方应派人到现场服务，负荷试车连续运行72小时无故障, 并能满足甲方提供的技术要求。

9.5 性能考核和最终验收

9.5.1 在装置建成使用后，应在设计工况条件下进行考核运行，用户提前通知卖方，并在卖方有人参加的条件下，按照规定的参数进行考核运行72小时，符合要求后，正式验收。

9.5.2 性能考核的结果应做出记录，并在考核完成后的4天内，由双方代表在记录上签字。

9.5.3 卖方在设备性能考核前，提供性能考核计划表，性能考核应在第一次投料全负荷连续稳定运转后1个月内完成。

9.5.4 如果规定的保证值，在性能考核期间顺利达到，则双方代表应在4天内签署卖方准备的合同装置验收证明书一式4份，此时，认为设备已通过验收。

9.6 最终验收测试及测试方法。

按招标书的技术要求部分中所列的各项技术要求和性能参数中的具体指标值进行考核。

9.7 质量保证

9.7.1 生产商应是已建立ISO9000-2000质量管理体系并取得相关体系认证证书的企业。

9.7.2 质保期：从买卖双方签署验收合格报告之日起开始计算质量保证期，质保期为12个月。

9.7.3 卖方提供的设备材料应符合现行有关技术标准的规定和技术文件的要求，附属设备必须满足技术文件和各自的产品技术标准，并附有合格证和试验报告，其质量由卖方负责。

9.7.4 在质量保证期内，卖方应保证设备的正常运行，负责设备的免费维修和更换。当设备在质量保证期内发生质量事故，卖方应承担相应的法律责任和经济损失。

9.7.5 因设备材料质量问题出现故障时，卖方应接到用户通知后及赶到现场处理。因卖方制造运输原因造成的质量问题无法修复完好时必须无条件更换。

9.7.6 卖方保证设备的可靠运行时间大于98％，即质量保证期内正常运行时间与总时间之比不小于98％，总时间等于质量保证期内正常运行时间与故障占用时间之和。

*9.7.7卖方应具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在买方所属地区应有专门负责的原厂质量维修工程师。保修期后，卖方应保证长期供应零备件和正常的售后服务；仪器制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。

9.8 运输

9.8.1 运输由卖方提供，运费及相关费用单独报价，计入合同总价中。

9.8.2 所有部件应加以固定并有防雨、防潮、防振措施，以防在运输过程中可能发生的损坏。

9.8.3 运送货物到买方施工现场。

9.8.4 所有货物在发运后并不意味着卖方的责任的解除，卖方对其货物的责任将维持到买方同意完全接受为止。

*10. 付款方式

设备安装调试完毕后，经验收合格，凭全额13%增值税发票买方向卖方支付合同总金额90%的货款。质保期满无质量问题，买方向卖方支付合同总金额10%。

第二章 评标办法

特别说明：请投标人根据本评标办法内容提供相关材料，评标仅以投标文件作为评分依据，因投标文件中无相关资料而影响评标的，结果自负。

1、评标原则

1.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会具体由招标人代表和相关的经济、技术专家组成，且专家评委不少于评委总数的2/3。

1.2 本次招标的评标办法采用综合评估法，按最终得分进行排序，推荐不超过三名中标候选人。

2、评标程序

(1) 初步审查(资质和资格、投标文件的内容和签字及签章的合格性、响应性）；

(2) 商务和技术方面的评估、比较、打分；

(3) 综合评估，推荐中标候选人。

2.1 对投标文件的初审和响应性的规定

开标后，评标委员会将审查投标人的资格和其投标文件。如果投标报价中单价与数量的乘积与总价有出入，则以单价为准，修正总价。若金额的大写与小写之间有出入，则以大写金额为准。若投标人拒绝上述修正，其投标将被废除。

在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确认每一个投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。评标委员会将不重视投标中有微小的不正规或不一致，而该微小之处不构成重大偏离。

重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的施工范围、质量和性能或限制了招标人的权力和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人公平竞争地位。

2.2 投标文件的评估、比较和打分

评标委员会将对所有通过初步评审的实质性响应的投标文件进行评估、比较、打分，以下各项得分之和为投标人最终得分。

3、评标方法

综合评标法：即评标委员会根据招标文件的要求，对招标的商务标、技术标进行综合评审后，选择能最大限度地满足招标文件规定的各项综合评价标准，以商务标和技术得分之和由高到低的顺序，向招标人推荐一至三名有排序得分合格的中标候选人。若出现综合得分并列第一时,比较投标总价,此分项得分高者为第一中标候选人,若投标总价得分相同,依次比较技术指标及商务的分项。评标委员会根据评标结果写出评标报告，报送招标人确定中标人。

3.1 商务标（70分）

3.1.1评标价格（满分60分）

评标基准价＝所有投标人有效评标价中的最低价。在满足以上条件的基础上，与评标基准价相等的得60分，每高于评标基准价＋1％扣0.5分，不足1％的（小数点后保留两位，四舍五入），按照比例法计算得分。满分60分，不计负分。

3.1.2 售后（满分5分）

投标文件中是否有对买方长期售后的承诺（需提供生产商或中国总代的有效承诺）。包括：故障诊断、技术改造升级、软件升级等。有承诺内容的3分，有后续提供免费软件升级的得1分，有国内正规注册的办事处及零备件保税库的得1分。

3.1.3 业绩情况（5分）

投标人提供推荐款设备制造商近一年（2021年10月1日至2022年10月31日）的设备业绩表（提供合同或设备验收报告等业绩证明材料扫描件，其它型号设备无需提供），证明材料份数≥30份，得5分，25份≤证明材料份数<30份，得4分，20份≤证明材料份数<25份，得3分，10份≤证明材料份数<20份，得2分，证明材料份数<10份得1分，无证明材料0分。

3.2 技术标（30分）

3.2.1 技术参数响应程度（25分）

基准分（等同于所投设备技术参数全部响应；投标人提供投标文件的技术参数必须真实有效，投标产品对以上所有的响应参数必须经产品生产厂家或中国授权总代理商的盖章签字确认得15分；正偏离每个参数最多加2分，最高加至10分为止；负偏离每个参数最多减2分，直至0分为止。（所有未响应或确认书未确认的技术参数和功能均被判为负偏离，每个参数扣2分）

| 项目 | 标准 | 正偏离 | 加分 | 备注 | 负偏离 | 减分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2检测器密封 | 充气密封 |  | 2 |  | 无检测器充气密封 | 2 |  |
| 2.3.2波长 | 连续覆盖，无任何波长断点。 |  |  |  | 波长不连续有断点 | 1 |  |
| 2.3.3 光室控温精度 | ±0.1℃ |  |  |  | 每高0.1℃ | 0.5 |  |
| 2.3.4 光学分辨率 | 在200nm处≤0.007nm | 每减小0.001nm | 0.5 | 最多1分 | 每增加0.001nm | 0.5 | 最多2分 |
| 2.3.5杂散光 | ≤0.3ppm | 每减少0.1ppm | 0.5 | 最多1分 | 每增加0.1ppm | 0.5 | 最多2分 |
| 2.4.3 RF功率连续可调 | 1W增量连续自动可调 |  |  |  | 2-19W增量连续自动可调 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  | 20-49W增量连续自动可调 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 50W增量连续自动可调 | 2 |  |
| 2.5.6 进样系统 | 有雾化器压力异常监控 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2.6气路系统 | 雾化气 ：增量 0.01L/min连续自动可调 |  |  |  | 调节量>0.01L/min | 0.5 |  |
|  | 等离子气：增量0.1L/min连续自动可调 |  |  |  | 调节量>0.1L/min | 1 |  |
|  | 辅助气：增量0.01L/min连续自动可调、 |  |  |  | 调节量>0.01L/min | 0.5 |  |
| 2.8.4 精密度 | RSD≤0.6% | 每减小0.1% | 1 |  | 每增加0.1% | 1 | 最多2分 |
| 2.8.5 稳定性 | RSD＜1.5% | 每减小0.2% | 0.5 |  | 每增加0.2% | 0.5 | 最多2分 |

3.2.2 验收测试指标（检出限）（满分5分）

根据投标文件中提供的验收测试指标（所有元素检出限乘积最低值排名第一）进行综合排序，排名第一的得5分，依次递减1分，直至0分为止。

2.8.8 检出限/测定限（混合标液, 轴向观测）(μg/L)：

| 元素 | 数值 | 元素 | 数值 | 元素 | 数值 | 元素 | 数值 | 元素 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al |  | As |  | Cd |  | Fe |  | Ni |  |
| Ag |  | Ba |  | Co |  | Mn |  | P |  |
| Au |  | Ca |  | Cr |  | Mg |  | Pb |  |
| Se |  | S |  | Te |  | Zn |  | Si |  |
| Sb |  | Bi |  | Sn |  |  |  |  |  |

4、评分结果

以上述技术和商务两部分总得分为基础，计算所有评委的算术平均分，计算结果精确到小数点后两位。所得分数为投标人的最后得分，并以此作为排序的基础。在总分相同时，凡施工过同类工程，工程质量优良，工期较短，近期社会信誉好的企业优先。

5、其它额外评标因素和标准

5.1、标注“*”号的为主要商务和技术指标，对这些主要指标的任意一项未响应将导致否决投标；

5.2、对招标文件已作要求，但投标人未予以响应的，按不满足要求处理。

*5.3、技术标得分小于18分，不作为中标候选人推荐。

6．附则

6.1对投标人所提供的业绩证明和其它工作，若发现有弄虚作假行为，一律当废标处理；投标人在产品质量、安装施工、劳动管理等方面有被通报批评的未如实填写，如发现有隐瞒不报或弄虚作假，一律当废标处理。

6.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

四、报价截止时间

2022年12月3日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

五、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：商务部供应科   方俊松（0512-58572513）