张家港联合铜业有限公司

烟气在线监控运维竞价公告

工程项目编号：LHTY-20230213-001

发　布日　期：2023年2月13日

一、发布条件

1、工程名称: 烟气在线监控运维（2023-3-1至2024-2-28）

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2023年2月13日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 由安环部人员陪同踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2023年2 月14日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2023年 2月 14 日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2023年2月20日 16时30分 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：张家港市

2、项目概况及招标范围：详见招标清单。

3、运维周期：2023年3月1日至2024年2月28日

4、本项目资格后审。

5、本工程不得转包或分包。

三、技术要求

- 1）日常巡检

CEMS运维单位应根据标准和仪器使用说明中的相关要求制定巡检规程，并严格按照规程开展日常巡检工作并作好记录。日常巡检记录应包括检查项目、检查日期、被检查项目的运行状态等内容，每次巡检应记录并归档。CMES日常巡检时间间隔不超过7天。

- 2）日常维护保养

应根据CEMS说明书的要求对CEMS系统保养内容、保养周期或耗材更换周期等作出明确规定，每次把保养情况应记录并归档。每次进行备件或材料更换时，更换的备件或材料的品名、规格、数量等应记录并归档。如更换有证标准物质或标准样品，还需记录新标准物质或标准样品的来源、有效期和浓度等信息。对日常巡检或维护保养中发现的故障或问题，系统管理人员应及时处理并记录。

- 3）定期校准

固定污染源烟气CEMS运行过程中的定期校准应做到：

1、具有自动校准功能的颗粒物CEMS和气态污染物CEMS每24小时自动校准一次仪器零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移。

2、无自动校准功能的颗粒物CEMS每15天至少校准一次仪器零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移。

3、无自动校准功能的直接测量法气态污染物CEMS每15天至少校准一次仪器零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移。

4、无自动校准功能的抽取式气态污染物CEMS每7天至少校准一次仪器零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移。

5、抽取式气态污染物CEMS每3个月至少进行一次全系统校准，要求零气和标准气体从监测站房出发出，经采样探头末端与样品气体通过的路径（应包括采样管路、过滤器、洗涤器、调节器、分析仪表等）一致，进行零点和量程漂移检测。

6、具有自动校准功能的流速CMS每24小时至少自动校准一次仪器零点校准,无自动校准功能的流速CMS每30天至少进行一次零点校准。

- 4）定期维护

定期维护保养应根据烟气CEMS说明书的要求对保养内容、保养周期或耗材更换周期等做出明确规定，每次保养情况应记录并归档。

每次进行备件或材料更换时，更换的备件或材料的品名、规格、数量等应记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。

定期维护应做到：

1、污染源停运到开始生产前应及时到现场清洁光学镜面；

2、定期清洗隔离烟气与光学探头的玻璃视窗，检查仪器光路的准直情况，定期对清吹空气保护装置进行维护，检查空气压缩机或鼓风机、软管、过滤器等部件；

3、定期检查气态污染物CEMS的过滤器、采样探头和管路的结灰和冷凝水情况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态；

4、定期检查流速探头的积灰和腐蚀情况、反吹泵和管路的工作状态。

- 5）系统的检修

1、CEMS需要停用、拆除或者更换的，应当事先报主管部门批准。

2、发现或接到故障通知后，维护人员需在4小时内赶到现场进行处理。

3、对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数采仪死机等，可携带工具或备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过8小时。

4、仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按标准对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换，在使用和运行之前应对系统进行重新调试和验收。

5、若数据采集仪发生故障，乙方必须在12小时内修复或更换, 并保证已采集的数据不丢失并补传。

6、监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应及时向主管部门报告，缺失数据按HJ 75-2017中12.2.2进行处理。

- 6）技术档案

1、技术档案内容

（1）监测仪器校准、零点和量程漂移的例行检查报表；

（2）监测（监控）仪器的例行检查记录；

（3）仪器设备的检修登记记录；

（4）各种仪器的操作、使用、维护规范；

（5）各种比对监测报告和相关支撑资料。

2、技术档案基本要求

（1）档案中的表格必须采用统一的标准表格；

（2）做到一厂一档，包含监控仪器从接收维护后整个周期的资料；

（3）每个月、季度形成运行管理总结报告汇总给环保部门；

（4）记录必须清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写，有专业维护人员的签字；

（5）可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价；

（6）与仪器相关的记录可放置在现场，所有记录均应妥善保存。

四、投标人资格要求

- 投标单位必须保证按照HJ 75-2017（固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范）的要求对现场设备进行维护。

- 投标单位负责保障烟气在线监控系统正常运行所需的仪器仪表的零配件费用、耗材及标气费用、巡检器材费用、日常管理费用等。

- 投标单位必须具有3年以上类似项目维护经验。

- 为确保运维设备能够及时有效的运行，投标单位需要在本地（苏州市范围内）有稳定的设备运行维护人员。

- 投标单位需对招标方设备及烟气有所了解，选用成熟的运维人员，确保在线监测数据的稳定性及准确性。

- 为确保投标单位的履约能力，投标单位需提供近2年由会计师事务所出具的审计报告和所附已审财务报告。

- 投标单位具有自动监控系统运行服务能力证书。

- 投标单位运维人员具有污染源自动监测设备运行人员培训合格证书。

报价为含税价，列明各分项价格及总价，并标明税率。本项目所需的一切工具、耗材、标气、配件、税金等费用，全部包含在总报价中，不再追加任何。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间

2023年2月20日16:30时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司安环部（环保科）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：安全环保部  宣善斌（0512-58533126）