半自动滴定仪技术要求

1.仪器工作环境

1.1. 电压：	 220VAC±10%

1.2 室温： 	 20-30℃

1.3 相对湿度：40%-80%

2. 主要技术性能

★2.1 仪器总体要求

仪器制造商或代理商应提供适合本技术要求的全新半自动滴定仪，用以通过手动控制加液来进行测试分析；设备型号必须为该品牌在市场的主流产品，并在未来10年内能在国内提供该型号产品的备品备件和维修服务。本技术要求中带★条款的为投标设备必须满足的条款。

2.2、技术参数

2.2.1滴定仪主机具备调速滴定、定体积加液、浓度加液、定量液体转移功能；

2.2.2滴定仪主机具备分辨率高的大液晶显示屏，能进行触点设置参数。

★2.2.3V/R:恒定速度加入一定量的体积。

★2.2.4V/T:在一定时间内加入一定量的体积。

★2.2.5T/R:在一定时间内以恒定速度加液。

★2.2.6一套主机可选配多个交换单元用于不同样品的滴定分析或者高精度加液。

2.2.7编辑公式后，根据实际滴定体积进行自动计算。

★2.2.8直拉式滴定管交换单元，具有滴定和加液功能。

★2.2.9滴定管体积：1，5，10，20，50ml共五种规格可选。

★2.2.10滴定管分辨率：1/10000滴定管体积。

2.2.11每次加液完成，可以自动完成滴定管的重新填充。

★2.2.12滴定管交换单元加液误差(20ml)：±30μL(0.15%)；

2.2.13搅拌速度控制根据模糊逻辑概念设计，搅拌力矩随溶液粘度的变化自动调整。

2.2.14搅拌器能正反双向搅拌控制，10档变速

★2.2.15有符合人体工程学的操控手柄，防水按钮，一键操控。

★2.2.16通过操控手柄可实现：长按持续快速加液；短按实现慢速逐滴加液。以及通过短按，随时停止滴定和自动填充滴定管功能。

3、供货范围

3.1供货需求表

半自动滴定仪一套，具体见下表：

| 类别 | 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标配 | 1 | 手动滴定仪主机 | 台 | 1 |
|  | 2 | 滴定台（含磁力搅拌器） | 台 | 1 |
|  | 3 | 50ml加液单元 | 只 | 2 |
|  | 4 | 操作手柄 | 只 | 1 |
|  | 5 | 磁力搅拌子 | 只 | 1 |
|  | 6 | 其它的标配配件 | —— | —— |
| 非标配 | 7 | 活塞 | 只 | 1 |
|  | 8 | 50mL滴定管 | 支 | 1 |
|  | 9 | 防扩散滴定头 | 个 | 2 |

3.2卖方必须提供的设备材料和服务：

(1)供货范围内要求的主体设备安装、调试；

(2)备品备件和专用工具等；

(3)到买方指定的安装地点前的运输全过程；

(4)相关技术资料及交付；

(5)培训；

(6)技术服务；

(7)仪器操作规程（中文）。

4、质保及售后服务要求：

4.1投标方必须提供一整套的半自动滴定仪，以及配套的配件，该套滴定仪必须达到我单位使用要求，能满足日常化验分析需要，准确度高，否则将予以退货；

4.2交货地点：买方---张家港联合铜业有限公司现场，投标方包运输，运输过程中如有仪器设备损坏，投标方需重新更换新的设备。

★4.3厂家需提供终身的免费培训，仪器交货的同时进行现场培训，保证仪器在使用周期内获得全面及时的培训服务。

★4.4质保期12个月，自安装验收之日开始计算。质保期内根据客户需要提供免费保养服务，软件免费升级，并提供终身免费技术支持。

★4.5服务承诺：厂家接到故障报告后，2个小时内作出响应；如电话中无法解决，2个工作日内到达买方实验室现场。

★4.6国内常备零配件仓库，保证配件或维修件供应国内仓库有现货，且不需返修送到国外。