半自动滴定仪技术要求

1.仪器工作环境

1.1. 电压：	 220VAC±10%

1.2 室温： 	 20-30℃

1.3 相对湿度：40%-80%

2. 主要技术性能

★2.1 仪器总体要求

仪器制造商或代理商应提供适合本技术要求的全新半自动滴定仪，用以通过手动控制加液来进行测试分析；设备型号必须为该品牌在市场的主流产品，并在未来10年内能在国内提供该型号产品的备品备件和维修服务。该半自动滴定仪具备通过以太网与采购方实验室现有的万通916型自动电位滴定仪连接的功能，辅助916型自动电位滴定仪在滴定工作时进行联动加液。本技术要求中带★条款的为投标设备必须满足的条款。

2.2、技术参数

2.2.1滴定仪主机具备调速滴定、定体积加液、浓度加液、定量液体转移功能；

2.2.2滴定仪主机具备分辨率高的大液晶显示屏，能进行触点设置参数，操作界面可设定为中文。

★2.2.3采用触摸屏+实体控制键结合方式操控，具备电源开关、搅拌速度加档、搅拌速度减档、停止与开始5个实体快捷键，操作更加简便

★2.2.4具备LED四色指示灯，绿色代表运行就绪，橙色代表运行中，黄色代表待机中，红色代表运行故障

★2.2.5触摸屏左侧具备用户首页、样品数据、设备参数、搅拌器和实时状态5个工具栏，中英文操作界面可选，每个工具栏触控点击进去即可进行功能和参数设置

★2.2.6具备DOS逐步加液（半自动滴定）、XDOS扩展加液（V/R、V/T、T/R）、CNTD自动创建含预定含量的溶液（针对标准溶液、样品溶液或者稀释），总共3种加液模式可选。

注：V/R（恒定速度加入一定量的体积）、V/T（在一定时间内加入一定量的体积）、T/R（在一定时间内以恒定速度加液）。

2.2.7 编辑公式后，根据实际滴定体积进行自动计算。

2.2.8直拉式滴定管交换单元，具有滴定和加液功能。

2.2.9 滴定管体积： 5，10，20，50ml规格可选。

★2.2.10 滴定管分辨率：1/20000滴定管体积。

2.2.11每次加液完成，可以自动完成滴定管的重新填充。

2.2.12滴定管交换单元加液误差(20ml)：±30μL(0.15%)；

2.2.13搅拌速度控制根据模糊逻辑概念设计，搅拌力矩随溶液粘度的变化自动调整。

2.2.14搅拌器能正反双向搅拌控制，10档变速

★2.2.15有符合人体工程学的操控手柄，防水按钮，一键操控。

2.2.16通过操控手柄可实现：长按持续快速加液；短按实现慢速逐滴加液。以及通过短按，随时停止滴定和自动填充滴定管功能。

★2.2.17可设置《普通》和《专家》两种操作权限，专家级操作权限可设置系统操作密码，以防一般操作者修改计算公式和实验方法

★2.2.18可创建新的加液方法，数量不限，而且可将方法导入到U盘保存；另外也可从U盘中调用之前保存的方法，避免操作过程中误操作导致方法丢失

★2.2.19自动生成符合GLP法规的文档：加液或配液结束，可生成一个带日期和时间的完整的报告，报告可直接存储到U盘中或在打印机上进行打印。

★2.2.20可通过数据线连接分析天平，可自动获取天平称重量

★2.2.21可通过以太网连接实验室已有的万通916型自动电位滴定仪，做到两种溶液的前后联动加入，实现不间断加液的功能。

3、供货范围

3.1供货需求表

半自动滴定仪一套，具体见下表：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动滴定仪主机（含磁力搅拌器） | 台 | 3 |
| 2 | 50ml加液单元 | 只 | 6 |
| 3 | 操作手柄 | 只 | 4 |
| 4 | 30mm磁力搅拌子 | 只 | 20 |
| 5 | 搅拌子磁吸杆 | 支 | 5 |
| 6 | 1L玻璃试剂瓶 | 只 | 3 |
| 7 | 滴定管头（螺纹m6） | 支 | 6 |
| 8 | 特殊延长吸液管,100cm | 根 | 5 |
| 9 | 品牌U盘 | 只 | 3 |
| 10 | 其它的标配配件 | —— | —— |

3.2卖方必须提供的设备材料和服务：

(1)供货范围内要求的主体设备安装、调试；

(2)备品备件和专用工具等；

(3)到买方指定的安装地点前的运输全过程；

(4)相关技术资料及交付；

(5)培训；

(6)技术服务；

(7)仪器操作规程（中文）。

4、质保及售后服务要求：

4.1投标方必须提供的半自动滴定仪必须达到我单位技术要求，能满足日常化验分析需要，准确度高，否则将予以退货；

4.2交货地点：买方---张家港联合铜业有限公司现场，投标方包运输，运输过程中如有仪器设备损坏，投标方需重新更换新的设备。

★4.3厂家需提供终身的免费培训，仪器交货的同时进行现场培训，保证仪器在使用周期内获得全面及时的培训服务。

★4.4质保期12个月，自安装验收之日开始计算。质保期内根据客户需要提供免费保养服务，软件免费升级，并提供终身免费技术支持。

★4.5服务承诺：厂家接到故障报告后，2个小时内作出响应；如电话中无法解决，2个工作日内到达买方实验室现场。

★4.6国内常备零配件仓库，保证配件或维修件供应国内仓库有现货，且不需返修送到国外。